BJ3000场效应管综合参数测试仪

技术说明书

北京无线电仪器厂

010-63161086

- 概   述

- 技术指标

- 使用条件

- 面板及测试盒说明

- 操作方法

- 安   全

- 注意事项

- 测试方法

- 概 述

本仪器为测试场效应管综合参数的测试仪，可测BVdss 、Vgs（th）、Igss、Idss、Id(on)、Rds、Gfs场效应管静态参数。本仪器是采用计算机控制的智能化的测试仪器，具有测试速度快、操作灵活、使用方便特点，并具有存储测试数据，历史数据查询、打印测试数据等功能。

1、BVdss漏极耐压测试

漏极电压测试是测试管子的漏极最大承受电压的值，其测试条件将设置

栅极-源极电压VGS=0，并将漏电流限制在规定值以内，进行的耐压测试。

范围：50V~1000V。

2、Vgs（th）开启电压测试

开启电压测试是测试管子的栅极的电压值，其测试条件将设置栅极电压等于源极电压VGS=VDS，并将漏电流限制规定值的恒流条件下，进行的开启电压测试。

范围：2V~6V。

3、Igss栅极漏电流测试

栅极漏电流测试是测试栅极在一定的电压条件下的漏电流，其测试条件将设置VDS=0，并将栅极电压设置规定值，进行栅极漏电流测试。

范围：〈100nA 。

4、Idss漏极漏电流测试

漏极漏电流测试是测试漏极在一定的电压条件下的漏电流，其测试条件将设置VGS=0，并将漏极电压设置规定值，进行漏极漏电流测试。

范围：〈1000uA。

5、Id(on) 漏极通态电流测试

漏极通态电流测试是测试漏极在一定的电压条件下的通态电流，其测试条件将设置VGS=10V，并将漏极电压、电流设置规定值，进行漏极通态电流测试。

6、Rds漏极与源极内阻

漏极与源极内阻测试是测试漏极对源极在一定的条件下的内阻，其测试条件将设置VGS=10V，并将漏极电压、电流设置规定值，进行漏极内阻测试。

7、Gfs跨导

跨导是反映场效应管的栅极电压的变化，使漏极电流产生变化，这种特性称之为跨导。其测试条件将设置VGS置于某一值，测试此时漏极的“电流值1”，然后将设置VGS增加一定值，测试此时漏极的“电流值2”，并计算漏极电流差值与栅极电压差值之比。

- 技 术 指 标

- 漏极击穿电压 BVdss

量程范围： 0~1000V

- 分辨率：1V　误差≦±5%

- 栅极开启（阀）电压 Vgs（th）

量程范围： 0~5V

- 分辨率：0. 01V　误差≦±5%

- 栅极漏电流  Igss

量程范围： 0~100nA

分辨率：1nA　误差≦±10%

栅极电压：10V，20V，30V分为三档

漏极漏电流 Idss

量程范围：0~1mA

分辨率：0.001mA　误差≦±5%

漏极电压：0~1000V

漏极通态电流Id(on)

量程范围：0~50A

分辨率：0.5A　误差≦±8%

导通电阻　Rds

量程范围：10mΩ～3Ω

分辨率：3mΩ　误差≦±8%

跨导　　　Gfs

量程范围：0～20S

分辨率：0.3S　误差≦±8%

- 使 用 条 件

环境温度：　0~40C°

相对湿度：　80%

供电要求：　220V±10%

通风条件：　良好

其它要求：　应避免强电磁场干扰

预热时间：　3min

附录：

场效应管测试仪配置

测试主机一台；电源线和连接计算机信号线各一根。

计算机一台；键盘；鼠标；电源线。

显示器 显示器电源及电源线。

技术说明书。

- 面 板 及 测 试 盒 说 明

ＢＪ３０００场效应管综合参数测试仪

( 高压电流选择 )                          ( Vgs电流选择 )    ( Igss电压选择 )

(电源开关

1

)

( 测  试  盒 )

图3-1 前面板示意图

BVdss  Idss       Id(on)  Rds  Gfs           Vgs（th）            Igss

图3-2 测试盒示意图

( 电源插座 )                               ( 计算机连线插座 )

图3-3 后面板图

- 操 作 方 法

A：安  装

首先将计算机与显示器连接，然后将计算机的鼠标、键盘的连线按要求连接好；

计算机的控制线按要求连接到仪器的后面板插座上；

确定连接正确无误后：

将计算机和显示器的电源线，插上电源插头；

将电源开关置于OFF位置，插上电源插头；

注意：电源插座应选择电流10A以上质量可靠的电源插座。

B：开 机 操 作

开启仪器的电源开关。

然后打开计算机电源，然后点击测试程序“场效应管测试系统”。

预热3分钟后，即可测试。

实际测试操作请阅读

注意：开启仪器电源时，测试盒测试端电压可能有高电压，开机时不得用手触摸测试端，注意人身安全，严防触电。

开机前请将测试端上所插的器件（及其它负载）取掉，防止损坏器件。

测 试 界 面 图

场 效 应 管 综 合 参 数 测 试 系 统

退 出

测 试 设 置

栅极电压   漏极电压    漏极电流

辅 助 功 能

型号名称

测试数据存盘

历史数据查询

数据清零

帮 助

测 试 结 果

测 试 选 择    测试结果   单位

BVdss

Vgs（th）

Igss

Idss

Id(on)

Rds

Gfs

C：测 试 操 作

当计算机显示如上界面时，使用者根据测试要求在“测试设置”框的各指定格设定栅极电压、漏极电压、电流值，再点击“测试结果”框内的测试选择键， BVdss  、 Vgs（th） 、 Igss  、  Idss  、  Id(on)  、  Rds  、

Gfs  ，在“测试结果”框内的“测试结果”格显示测试结果。

测试数据存盘操作：

测试者需将测试管的型号添入到“型号名称”下面的格内，再点击“测试数据存盘”键，测试数据即被存盘。存盘数据按时间存盘。

历史数据查询操作：

点击“历史数据查询” 键后，程序将出现数据表格，需将查询时间填入“开始日期”或“终止日期” ，然后按正序或逆序进行查询。

注：添入“开始日期”或“终止日期”时须填写完整，如2005年1月1日，应填入20050101。

历史数据删除: 在数据表格内双击某一行，此时屏幕会弹出“是否删除此数据”提示框，选择“是”即可删除此数据。

打印操作: 在计算机的设置中，将按接入的打印机按型号设置好，即可在数据表格进行打印操作。

当查询完成点击“返回”键，即可返回测试系统。

数据清零操作

此操作可将测试界面所有格的数据，全部清除。

退出操作

当测试结束时点击“退出”键，即可退出测试系统。

- 安 全

  - 使用本仪器之前，应认真阅读说明书。

  - 本仪器应由专人管理使用，其他人使用时，管理人员进行详细说明，严格遵守本“安全”条款，教会使用后，方可使用。

  - 由于本仪器有高电压和大电流的状态，在测试状态下（点击测试键时），不可用手接触测试器件和测试端。在测试之前，插入管子时，不得点击测试键，待手离开管子后在行测试。测试完成后，请确认计算机显示出测试结果后再拔管子。

  - 测试之前应确认管子无损坏，如果插入管子听到“吱-----”或“翁----”的声音，说明此管子已经损坏，应立即关闭仪器电源，等待10秒钟后拔下管子。

  - 当手上潮湿或手上有汗时应檫干后再行测试。

  - 如果使用处电网不稳定，应使用稳压设备，以免损坏仪器。

  - 不得在易燃、易爆环境下使用

  - 不得打开机箱，当仪器出现故障时，应联系厂家进行修理。

  - 当进行Id(on)；Rds；Gfs测试时，如果设置电压过高测试系统会显示“电压过高”的提示，应确认设置值是否合适，如合适选择“是”。如果是由于误操作写入了过大的设置，此时应选择“否”重新填写数值。

- 注 意 事 项

1、测试用计算机不得上网、游戏及用做其它的使用，以免染上病毒或造成系统混乱。

2、测试时不得用力插、拔器件，以免损坏测试插座。

3、如遇无法解决的故障，请与厂方联系修理，使用者不得擅自拆机修理。

- 测 试 方 法 说 明

在测试之前请仔细说明书的“第六节 安全”，确认各条款后再行操作。

- BVdss  测试方法说明

- 首先将管子按极性插入BVds  Idss测试插座内。

- 在面板的“ BVds  Idss ”框内选择合适的电流按键（在250uA； 500uA；1mA三档内选择）；

- 在“漏极电压”框内添入要求值（一般比测试管的最小值略大，如标称600V，添入700V）。其它测试设置的格内不用填写数值。

- 然后，再点击“测试结果”框的“ BVdss ” 键，BVdss测试结果格可显示测试结果（如680V，此值为管子的BVdss）。

- 确认测试结果格显示测试结果后，再拔下管子。

- Idss 测试方法说明

  - 首先将管子按极性插入BVds  Idss测试插座内。

- 2、在面板的“ BVds Idss ”框内选择合适的电流按键（如250uA）；

- 3、在“测试设置”的“漏极电压”格内添入要求值。其它测试设置的格内不用填写数值。

- 4、然后，再点击“测试结果”框的“Idss”键，Idss测试结果格可显示测试结果（如200uA，此值为管子的Idss值）。

- 5、确认测试结果格显示测试结果后，再拔下管子。

- Id(on)  测试方法说明

- 1、首先将管子按极性插入“Id(on)  Rds  Gfs”测试插座内。

  - 在“测试设置”的各个格内填写要求的值：

- “栅极电压”格内填写栅极电压，一般要求为10V；

- “漏极电压”格内添入要求值。

- 漏极电压值VD的计算公式：

- VD = Id(on) ×（ Rds（max）＋0。25 ）× K

#### K :取值范围1.1~1.45

- 其中Id(on)为被测管手册“ 标出的值 ”

- “漏极电流”格内添入要求值Id：一般比本管的标称值加大20%左右。

3、然后，再点击“测试结果”框的“Id(on)”测试键，结果框可显示测试结果（如25A，此值为管子的Id(on)值）。

  - 确认测试结果格显示测试结果后，再拔下管子。

- Rds  测试方法说明

- 首先将管子按极性插入“Id(on)  Rds  Gfs”测试插座内。

- 在“测试设置”的各个格内填写要求的值：

- “栅极电压”格内填写栅极电压，一般为10V；

- “漏极电压”格内添入要求值。

- 漏极电压值VD的计算公式：

- VD = Id×（0。25 ＋Rds（max））

- Id：为被测管手册“规定的电流值”

- “漏极电流”格内添入要求值Id：

- 然后，再点击“测试结果”框的“ Rds ”键，

- 确认测试结果格显示测试结果后，再拔下管子。

- Gfs  测试方法说明

- 首先将管子按极性插入“Id(on)  Rds  Gfs”测试插座内。

- Vg选择：本仪器自动计算Vg值，测试者只要写入1~10任一值即可。

- “漏极电压” 选择：

- 漏极电压的值是依据测试电流和Rds测试电压进行选择：

| - 测试电流Id范围 | - 漏极电压值 |
| --- | --- |
| - 0~5A | - VRDS + 9V |
| - 5~12A | - VRDS + 8V |
| - 12~18A | - VRDS + 7V |
| - 18~24A | - VRDS + 6V |
| - 24~30A | - VRDS + 5V |
| - 30A以上 | - VRDS + 2~4V |

- Id：为被测管手册“规定的电流值”。

- VRDS 为测试Rds的电压值。

- “漏极电流”格内添入要求值Id：其中Id为被测管手册“规定的电流值”

- 然后，再点击“测试”键，Gfs结果框可显示测试结果（如10S，此值为管子的Gfs）。

- 确认测试结果格显示测试结果后，再拔下管子。

- 注*：本仪器的测试原理为Gfs=ΔId / ΔVg，所以如果Vd过大，造成损坏器件。

- Vgs（th） 测试方法说明

- 1、首先将管子按极性插入Vgs（th）测试插座内。

- 2、在面板的“ Vgs（th）”框内选择合适的电流选择按键（如250uA）；

- 测试设置的格内不用填写数值。

- 3、然后，再点击“Vgs（th）”键，Vgs（th）结果框可显示测试结果，此值为管子的Vgs（th））。

- 确认测试结果格显示测试结果后，再拔下管子。

- Igss  测试方法说明

- 首先将管子按极性插入Igss测试插座内。

- 在面板的“Igss”框内选择合适的电压选择按键（如10V）；

- 测试设置的格内不用填写数值。

- 在计算机界面上选择“Igss”（点击“Igss”键）。Igss结果框可显示测试结果（如50nA，此值为管子的Igss）。

- 确认测试结果格显示测试结果后，再拔下管子。