SIMI-100数字集成电路多值逻辑测试仪

使用说明书

北京无线电仪器厂

010-63161086

序

集成电路（IC）测试是伴随着集成电路的发展而发展的，它对促进集成电路的进步和应用作出了贡献。为了确保产品质量和研制开发出条例系统要求的电路，在集成电路研制、生产和应用等各个阶段都要进行反复多次的检验、测试。

集成电路的测试，尤其是进厂的检验、测试对其应用也是十分必要的，图1表示出发现每故障检出费与检出阶段的关系。从图可以看出，产品进厂检验（器件级测试）每故障检出费用为0.3美元，在印制电路板上（板级）测试则检出费提高一个数量级，系统级及维修阶段测试，其每故障检出费用分别提高2个和3个数量级。可见，集成电路进厂的测试不仅对确保系统可靠性有重要作用，而且对降低系统成本意义也十分重大。

每故障检                               300

出费用

（美元）                       30

3

0.3

测试阶段

器件级  板级   系统级    维修

测试   测试    测试     测试

Simi-100  数字IC多值逻辑测试仪，是我所通过总结国外同类产品的优点,本着实用、方便、测试精准的宗旨，面向国内外市场推出的数字IC参数测试仪（并且在不断地完善之中）。该仪器特别适合，整机生产厂商及其它IC应用厂家的器件级进厂测试。目前，对中小规模数字IC进行简单的逻辑功能测试，已不能满足IC用户的测试需求。Simi-100  数字IC多值逻辑测试仪，利用独创的多值参数比较法，可以对数字IC进行功能测试并同时完成各项直流参数测试。Simi-100完全可以满足IC用户的参数测试要求。Simi-100是一种性能实用、操作简单、测试可信度高、成本低廉的优秀测试仪器。它具以下主要特点。

- 测试电源拉偏状态下，输出电平加载测试。

- 对输出电流、输出电压直流参数进行测试的同时，完成真值表功能测试。

- 真值表功能测试的同时，完成“三态”（高阻状态）漏电流测试。

- 对IC输入电流、功耗电流测试。

- 输入漏电流及交叉漏电流测试。

- 测试过程无须人工干预。

- 用户可以自选测试模式，使用方便、操作简洁。

- 可自动识别74系列中的CMOS器件。

- 可以查找未知IC的型号。

目前Simi-100的作用单位已遍及通信、电子仪器、电力电子、办公自动化设备、计算机整机、交通电子、消防科学器材等各个领域，并获用户一致好评。

我们竭诚欢迎您使用Simi-100数字IC测试仪，并希望您将作用情况和意见反馈给我们，以便我们进一步改进工作，更好地为客户服务。

- SIMI-100简介

- 产品齐套性

1．主  机  ……  1台

2．电源线  ……  1条

3．说明书  ……  1本

4．包装箱  ……  1个

- 主要技术指标

1．整机功耗          25W

2．电源              220V/AC±10%

3．环境湿度          5℃～45℃

4．相对湿度          <65%RH

5．重量              2.5Kg

6．尺寸              41×28×8  （单位：cm）

三、仪器外形价绍

显示面板详图

· · · · · · · ·     ·  ·   ·   ·

3.3V 4.8V 5V 5.2V 8V 10V 12V 15V        Iimin  Iinom  Iimax  Power

L0          L1      L2      L3      L4       L5

FAILiCC

· · ·  ·

VoL- VoL+ Voh--  Voh+

·  ·  ·  ·

Iomin Ionom Iomax Testing

PASS

FAILin

FAILout

说明：

1．3.25V～15V：            测试电压（Vct）值

2．VoL-、VoL+ 、Voh-、Voh+ ：输出高、低电平值（具体值见表2--1）

3．Iimin、Iinom、Iimax：   被测IC输入端输入电流值（具体值见表2--2）

4．Iomin、Ionom、Iomax：   被测IC输出负载电流值（具体值见表2--3）

5．POWER：                 仪器电源显示灯

6．TESTING：              测试指示灯

7．PASS：                  测试通过（合格）指示灯

8．FAILin：                输入失效（不合格）指示灯

9．FAILout：               输出失效（不合格）指示灯

10．FAILICC                  （FAILin与FAILout同时亮）功耗失效（不合格）指示

11．六位LED，L0为测试模式显示位、L1—L5为被测IC型号显示位。

（二）键盘：

- 数字键：0～9  10个。

- 功能键：TEST：测试启动键

RESET：复位键

MODE：模式选择键
           ENTER：回车键

NEXT/LOOP：①NEXT：数字及功能扩展键（用它可选择下一数字或功能）

②LOOP：循环测试启动键

FIRM/STOP：  ①FIRM：模式为“F”时，作为编程确认键。

②STOP：终止循环测试

四、关键词及主要数据

·Io  被测器件输出负载电流

·Ioh被测器件输出高电平负载电流

·IoL 被测器件输出低电平负载电流

·Ii  被测器件输入端输入电流

·Voh 被测器件高电平输出电压比较值

·VoL 被测器件低电平输出电压比较值

·Vct 被测器件测试电源值

表2--1 被测IC输出电平比较值VoL及Voh取值：

| 被测IC输出 电平 | VoL- | VoL+ | Voh- | Voh+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 值 | 0.4V | 0.7V | Vct-2.5V | Vct-1.5V |

表2--2 被测IC输入电流值 Ii（测试条件：被测器件测试电源=5V）取值：

| IC类型 | 被测IC输入测试电流Ii |
| --- | --- |
| TTL： | Iimim = 50μA |
|  | Iinom = 100μA |
|  | Iimax = 200μA |
| CMOS： | Iimax = 10μA |

表2—3  被测IC输出低电平负载电流IoL取值：

| 测试电压Vct | IC类型 | 输出低电平负载电流IoL(mA) |
| --- | --- | --- |
| 5V±0.2 | TTL | IoLmax = 8 IoLnom = 3 IoLmin = 1 |
| 5--15V | CMOS | IoLmax = 3 IoLnom = 1 IoLmin = 0.5 |

表2—4 被测IC输出高电平负载电流 Ioh 取值：

| 测试电压Vct | IC类型 | Ioh(mA) |
| --- | --- | --- |
| 5V±0.2 | TTL | Iohmax<8 Iohnom<1.4 Iohmin<0.4 |
| 5V | CMOS | Iohmax<1.4 Iohnom<0.4 Iohmin<0.18 |
| 8V |  | Iohmax<2.2 Iohnom<0.6 Iohmin<0.3 |
| 10V |  | Iohmax<2.8 Iohnom<0.7 Iohmin<0.4 |
| 12V |  | Iohmax<3.5 Iohnom<0.9 Iohmin<0.4 |
| 15V |  | Iohmax<4.0 Iohnom<1.2 Iohmin<0.5 |

三态漏电流及交叉输入漏电流测试值：10μA

静态功耗电流测试值：  CMOS：Idd=10μA  ； TTL：Icc=50 mA

第三章   参数测试模式

- 模式及操作说明

本仪器提供多种测试参数值，以满足不同用户的分类筛选测试要求。我们将参数按不同的方式进行组合，构成多种测试模式。本测试仪共有“0～D”14种测试模式。

14种模式：

模式“0”：全组合参数测试。

模式“1”：功能测试，测试时不加任何负载。但“1”模式下，与功能测试仪的区别在于要进行测试“三态”IC漏电流测试。

模式“2” ～“C”：不同的测试电压、输出高低电平、输入电流、输出电流值的组合，以满足用户对不同测试参数的选择。

测试模式“0—C”各模式所含参数定义见：表3—1。

模式“D”：用户自设定参数模式。

其它2种工作模式：

模式“E”：仪器自检。

模式“F”：编程测试（备用）。

模式“0” ～“9”可直接键入数字键设置，“A” ～“F”模式则先按数字键<9>，再按<NEXT/LOOP>键至A~F模式，再按<ENTER>键确认即可。

测试操作：详见第四章测试操作及注意事项。

显示面板L0显示用户设置的模式。下面详细说明模式“0—F”的功能与使用。

- 模式“O”全组合参数测试：

- 对被测器件电源拉偏的同时, 进行对应于3种输出负载电流的组合下的输出电平测试。输出电压比较值为Voh+、Voh-、VoL+、VoL-(CMOS 3V 时只测试功能)，比较电平为Voh+、VoL-。

- 输入端输入电流测试，被测端为“1”，其余输入端置“0”，测试电源为5V。

- 静态功耗电流测试，CMOS：Idd>10μA 失效 ； TTL：Icc>50 mA失效。

- 三态漏电流及交叉漏电流测试，漏电流大于10μA失效。

- 参数测试的同时，完成真值表功能测试。

测试时，按当时选中测试条件，点亮对应指示灯。测试失效时，指示灯将在失效时选中的负载及电源位置停留。

电源选择：主机将根据CMOS及TTL芯片自动依次选择电源值。

- 模式“2—C”测试：

<1> 对被测器件电源拉偏的同时, 进行对应于表3—1的各种直流参数测试(CMOS 3V 时只测试功能，比较电平为Voh+、VoL-。)。

<2>输入端输入电流测试，被测端为“1”，其余输入端置“0”，测试电源为5V。

<3>静态功耗电流测试，CMOS：Idd>10μA 失效 ；

TTL：Icc>50 mA失效。

<4>三态漏电流及交叉漏电流测试：漏电流大于10μA失效。

<5>参数测试的同时，完成真值表功能测试。测试时，按当时选中的输出负载电流及电源，点亮对应指示灯。测试失效时，指示灯将在失效时选中的负载及电源位置停留。

电源选择：主机将根据CMOS及TTL芯片自动依次选择电源值。

- 模式“D”自选输入负载电流、测试电压、输入电流测试：

操作说明：

<1>用<NEXT>键选择D后按<ENTER>键

<2>此时，L1显示“O”，此状态L1可有0～5，6个选择项，

<NEXT>键控制进入下一个选择项，第二位数字值定义如下：

0：8种下拉偏测试电压值

1：8种上拉偏测试电压值

2：4种输出负载电流选择值

3：4种输入注入电流选择值

4：2种Voh选择

5：2种VoL选择

a. L1显示“O”，用户可按数字键<1>～<8>选择8种下拉偏电压值，L5显示键值，每个数值所对应的电压值如下所示：

1      2     3    4     5     6    7    8

3.3V   4.8V   5V  5.2V   8V   10V  12V  15V

按一数字键后,相应的电源指示灯会亮。按<NEXT>键,进入下一项选择。

b. L1显示“1”，用户可按数字键选择上拉偏电压。按<NEXT>键,进入下一项选择。

C．L1显示“2”，用户可按数字键<0>～<3>选择四种输出负载电流，操作同a。对应关系如下：

0         1           2           3

NOIo      Iomin、     Ionom、     Iomax

注：NOIo不加负载

d. L1显示“3”，用户可按数字键<0>～<3>选择4种输入输入电流，操作同a。

0         1           2           3

NOIi      Iimin、     Iinom、     Iimax

注：NOIi不测输入电流。

e. L1显示“4”用户可按数字键<0>和<1>选择Voh

<0>选Voh-，<1>选 Voh+

f. L1显示“5”，用户可按数字键<0>和<1>选择VoL

<0>选VoL-，<1>选 VoL+按<NEXT>键，全部参数设置完毕。

g.按<ENTER>键，六位LED显示“d-----”，输入被测IC型号，即可开始测试。

* 注：用户可随时根据面板指示灯来检查输入测试参数是否正确，若某一项输入有误，可按数字键修改。若发现前面输入有误，可按<MODE>键返回a 重新输入，不需要更改项可按<NEXT>键跳过。

- 模式“E”自检：

自检内容包括计算机部分、显示、键盘及测试管脚电路。

操作：选模式“E”，按<ENTER>键确认“E”模式后，按<0>键，开始自检。自检结束显示J1；再按<NEXT>键，LED显示“END”说明主机无故障

- 模式 “F”编程测试：

由于本测试仪，可测试品种已经大大丰富，模式 “F”，编程测试已经删除。

- 模式1测试：

仅仅进行加任何负载电流的真值表功能测试，但要进行三态漏电流测试及功耗电流测试。

CMOS：Idd>10μA 失效 ； TTL：Icc>50 mA失效。

三态漏电流大于10μA失效。

表：3—1  模式0—C所含测试参数

| 模 式 |  |  |  |  |  |  |  | TTL |  |  |  |  |  |  | CMOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Io |  |  | Vo |  |  |  | Combin | Ii |  |  | Vct(V) |  |  | Combin | Combin | Vct(V) |  |  |  |  |  |
|  | min | nom | max | VoL-- | VoL+ | Voh- | Voh+ | 50 | min | mon | max | 4.8 | 5 | 5.2 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1 |  |  |  |  | * | * |  | * |  |  |  |  | * |  | * |  |  | * |  |  |  |  |
| 2 | * |  |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * |  |  | * |  |
| 3 | * |  |  | * |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * |  |  | * |  |
| 4 |  | * |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * |  |  | * |  |
| 5 |  | * |  | * |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * |  |  | * |  |
| 6 |  |  | * |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * |  |  | * |  |
| 7 |  |  | * | * |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * |  |  | * |  |
| 8 |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * | * |  | * | * |  |  |  |
| 9 |  | * |  |  | * |  | * | * |  | * |  |  | * |  | * | * |  | * |  | * |  |  |
| A |  | * |  |  | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * | * |  |  |  |  |  | * |
| B | * |  |  | * |  |  | * | * | * |  |  |  | * |  | * | * |  |  |  | * |  |  |
| C | * |  |  | * |  |  | * | * |  |  | * |  | * |  | * | * |  |  |  | * |  |  |
| 注：1.CMOS IC 3V 只测功能，不加负载。Voh比较值：2.5V VoL比较值：0.7V 2. *表示该模式下的测试参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、查找未知芯片

在模式“1”下按<ENTER>两次，6位LED 显示“L—————”，在此状态下输入被查IC相应的管脚数（14，16，18，20，24等），按<ENTER>键即开始查找。找到一个与未知芯片功能相同的型号时，则在面板上显示该型号，按<NEXT>键将继续查找，直到查找结束回到模式“0”。如果被查芯片为CMOS时，且其功能与74系列某型号芯片功能相同时，则显示74系列IC型号，并在型号前显示一个小“C”字，以表征被查芯片为CMOS器件，且与显示型号的IC功能相同。

三、RAM及EPROM测试说明

- RAM测试说明

Simi-100采用图案法对各种静态RAM进行功能测试。Simi-100重点检测RAM存储矩阵电路故障（包括：相邻单元短路，相邻单元干扰，存储单元写“0”写“1”的能力）译码电路故障和输入输出电路故障。（62256测试需7分钟）。

Sim-i100用方式“1”对RAM进行测试。因此，测试RAM时无论用户选用什么方式，只要键入的是RAM型号，Simi-100都将返回到模式“1”状态进行测试。

- EPROM测试说明

Simi-100对EPROM的测试，同样是在模式“1”下进行。测试EPROM的目的，主要是为检则EPROM空否。（“PASS”说明EPROM为空。“FAILOUT”则说明EPROM不空）。

- RAM及EPROM不测直流参数，只在5V下测功能，但进行功耗测试。

- 测试操作及注意事项

一、操作指南

- 找开仪器背面的电源开关，电源POWER指示灯亮。

- 按<MODE>键，进入模式设置状态。

- 此时可设置0─D  14个测试模式。

具体设置步骤：

A．在进入模式设置状态后，0─9模式可直接键入数字键〈0〉—〈9〉设置；A─D模式则应先按数字键〈9〉，再按<NEXT/LOOP>键至A—D。显示面板L0显示用户所设置的测试模式。

B．完成以上设置后，确认测试模式按<ENTER>键；进入被测芯片型号输入状态。此时可以直接输入被测芯片型号。

注意：74系列IC，可略去74××，（如74LS00，则键入00即可。）4000；4500；14000；40000系列IC，可直接键入型号。显示面板L1——L5将显示用户输入的被测IC型号。

C．完成以上设置，按<ENTER>键确认；READY灯亮，说明测试模式和被测IC型号设置正确，而且测试库中有此IC。否则为无效输入。

- 如设置被测IC型号无误，可以开始测试。

操作步骤：

A．将被测芯片插入测试插座并锁紧。被测IC必须缺口向上插放，并且使缺口端紧贴着测试插座最上端。

B．按<TEST>键可始测试。

测试通过：PASS灯亮。

输入失效：FAILin灯亮。

输出失效：FALIout灯亮。

真值表功能测试失效：FALIout灯亮，同时测试电源Vct显示5V。

功耗失效：FAILin和 FAILout两灯同时亮。

C．循环测试时按<NEXT/LOOP >键，此时LOOP灯亮，开始循环测试；停止循环时，请按<FIRM/STOP>键，芯片失效则直接退出循环。

注：各种模式参数详见：表3—1。

二、注意事项

- 测试灯（TESTING）亮时，不可插拔IC。

- 被测IC管脚不干净或夹具太松，将造成测试失效。

- 自检时测试插座不可插入任何IC。

- 本机通过测试，可自动识别74系列中的CMOS 器件（如：74C，74HC，74HCT等）。当IC被确认为74系列CMOS器件时，将在显示的IC型号前，自动添加一个“C”字，以示当前被测器件为74系列CMOS器件。并对应CMOS器件参数进行测试（被测器件电源为TTL电源）。

- 虽型号相同，但对管脚排列及功能有差别的IC进行测试时，本仪器能自动鉴别，但在连续测试中需改换型号时应再输入型号。

比如：在被测IC中同时有CD4078和14078时，则应先测试其中的4078（或14078）；再输入14078（或4078）型号，对14078（或4078）IC进行测试。

- 开机正常时，L0应为0（因开机自检，所以“Testing”会有闪烁）。

- 如开机异常，请按<RESET>键。

- 维修保养及故障检修

- 维修保养

- 本机储存温度为：-10℃……+55℃

工作温度为：    + 5℃……+45℃

- 本机工作时必须摆放平稳。

- 本机严禁重压及磕碰。

- 本机严禁烘烤或在阳光下爆晒。

- 本机工作时应注意通风，以免机内温升过高。

- 应注意保持机器的清洁、干燥。

- 故障检修

- 当主机运行异常时，请按<RESET>键。

- 开机后，如POWER灯不亮，也无其它显示时，可抽出电源插座下面的保险盒，查看220V保险丝是否烧断（不必打开机壳便可更换）。

- 用户不得拆卸，更换机器的器件及零件，如有自行更换者，其责任自负。

- 本机保修期为一年，因非正常使用或自行拆卸造成损坏，不属保修范围（保修期满后的维修，收取工本费）。本所将及时解决所有的机器质量问题。

- 测试举例

- 74系列测试举例：

- 74LS00测试

按<MOOD>选择测试模式5（L0显示5）；按<ENTER>键确认；键入被测IC型号00；按下 <ENTER>键“READY”灯亮；按下<TEST>键开始测试。测试结果显示“FAILout”测试失效。显示面板会保留“模式5”测试的失效状态：4.75V；Voh+；Io=Ionom(这几项指示灯亮)。

·“Voh+”灯亮：表示其输出高电平Voh低于测试门限值（Voh<Vct-1.5V）

·失效时测试电压Vct=4.75V。

·失效时输出负载电流Io=Ionom

查TTL手册74LS00的参数：

当Vct=4.75V时

Iohmax=0.4mA；Voh的典型值=2.7V（最大值为3.4V）；

IoL=4 mA    ； VoL=0.5V。

“模式5”查表3—1及表2—1至2—4可知TTL芯片的负载参数为：

Iohnom<1.4mA； Voh取Voh+=Vct-1.5V。

IoLnom=3mA；   VoL-=0.4V

两组参数对比可知，74LS00在“模式5”下测试Voh+失效属于正常（但不排除有的74LS00在“模式5”下能测试通过）。

“模式3”查表3—1及表2—1至2—4可知TTL芯片的负载参数为：

Iohmin<0.4mA；Voh+=Vct-1.5V；

IoLmin=1mA； VoL-=0.4V

与手册值对比可知，74LS00在“模式3”下的测试可以测试通过。

- 74HCO4测试：

本测试仪能自动识别74系列中的CMOS芯片，并按74系列CMOS标准加载测试。按<MOOD>选择测试模式7（L0显示7）；按<ENTER>键；键入被测芯片型号04；按下 <ENTER>键；“READY”灯亮后；按下<TEST>键开始测试。测试结果应该显示“PASS”（测试通过），并且L1上显示“C”（说明被测芯片是CMOS器件）。

MOTOROLA芯片手册给出的参数：Ioh = 4mA时；Voh = 3.7V

IoL = 4mA时；VoL最大0.4V

“模式7”查表3—1及表2─1至2─4，可知CMOS负载参数为：

I i = 10μA；

Iohmax<1.4mA；Voh = Vct-1.5V

IoLmax=3mA； VoL	= 0.4V

与手册给出的参数比较可知：74HC04应当在“模式7”下测试通过。

实测样片在“模式7”及“模式0”下测试均能通过。

二、4000系列测试举例：

- 样片为4025查手册：

Vct = 5V时， 当Ioh<0.5mA时， Voh> = 4.6V

当IoL<0.5mA时； VoL< = 0.4V

Vct = 10V时，当Ioh<1.3mA时， Voh> = 9.5V

当IoL<1.2mA时；VoL< = 0.4V

查表2─1至2─4，CMOS器件在“模式5”下的参数为：

Vct = 5V时，  Iohnom<0.4mA ；    Voh+ = 5-1.5 = 3.5V

IoLnom=1mA；      VoL- = 0.4V

Vct=12V时，  Ioh<0.9mA；         Voh+= 12-1.5 = 10.5V

IoL=1mA；          VoL-= 0.4V

两组参数比较可知本测试仪在5V下给出的负载电流IoLnom比较大，而实测该样片在“模式5”下测试通过，说明被测IC的直流带载能力较强。

被测IC在“模式5”及“模式6”下测试均能通过。

- 4500系列测试举例：样片为 MC14503B

MOTOROLA芯片手册给出参数为：在VCT = 18V时，Iomax =±25mA。在“模式7”下测试能通过。

三、“模式0”组合参数测试说明：

该模式下测试能通过的芯片种类不多，故一般用来找出被测IC的失效点。

例如：74LS00在“模式0”下测试，将在显示面板上保留以下信息：

“FAILout”、“4.75V”、“Voh+”、“Ionom”及“Iimax”(灯亮)。（注：其中“Iimax”这条信息在“FAILin”灯不亮时，不属于失效信息；当只有“FAILin”灯亮时，除“Iimin”；“Iinom”,“Iimax”以外其它信息均不属失效信息）。

以上信息说明：当测试电压=4.75V、输出负载电流=Ionom条件下测试结果Voh< Voh+输出电平失效。而这种输出负载电流及Voh的设置与“模式5”及“模式9”相同，因此可以判断该IC在“模式5”和“模式9”下测试会失效；“模式7”负载电流大于“模式5”和“模式9”因而也一定会测试失效；而在“模式2~4”下测试则一定通过。

“模式0”的输出负载电流是从小到大变化的，测试最为严格，一般能在此模式下测试通过的IC品种很少（74HC××除外）。

74系列中的高压OC门，如74LS06，74LS07一般用于驱动继电器，具有极强的带负载能力，因而能通过“模式0”的测试；而有些输出带载能力强的TTL IC，在该模式下测试会因输入电流大而失效（“FAILin”灯亮）。

4000及4500系列某些IC，即使在“模式7”下测试通过，但由于阻抗很高，分布电容的影响大，在“模式0”下测试也可能在Vct= 15V下失效。

除“模式0”之外，“模式7”的输出测试参数很严格，“模式5” 与“模式7”相比负载电流小；“模式3”的负载电流又小于“模式5”。

- 推荐使用的测试模式

“模式3”为推荐使用的测试模式，尤其适用于一般74、54系列IC。对于4000系列、4500系列IC，也可选用“模式4”测试。

附表：测试范围及品种

74 SERIES

00      01      02      03      04      05      06      07      08

09      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      30      31      32      33      34      35      36      37      38      39      40      42      43      44      45      46      47      48      49      50      51      52      53      54      55      58      60      61      62      63      64      65      68      69      70      71      72      74      78      80      85      86      87      95      98      99     101     102     107     108     109      110     111     112     113    114      116     125     126     128      131 132     133     134    135      136     137     138     139      140    142     143     144    145      147     148     149     150      151     152     153     154    155      156     157     158     159      160     161     162     163    164      165     166     168     169      170     171     172     173    174      175     176     177     178      179     180     182     183     184    185      190     191     192      193     194     195     196     197     198     199     210     230      231     237     238     239     240     241     242     243     244      245     246     247     248     249     251     253     256     257      258     259     260     261     265     266     273     274     275      276

278     279     280     283     284     285     290     293      295     298     323     346     347     347     348     350     351      352     353     354     355     356     357     363     364     365      366     367     368     373     374     375     376     377     378      379     381     385     386     390     393     395     396     398      399     412     425     426     436     437     445      446     447     449     465     466     467     468     484     485      490     518     519     520     521     522     533     534     540      541     545     563     564     568     569     573     574     575      576     577     580     595     596     597     620     621     622      623     638     639

640     641     642     643     644     645      668     669     670     682     683     684     685     686     687      688     689     700     710     716     718     730     731     732      748     756     757     758     759     760     762     763     795      796     797     798     800     802     804     805     808     832      845     873     874     876     878     879     880     915     1000    1002    1003    1004  1005    1008    1010    1011    1020    1032    1034    1035    1037    1040    1240    1241    1242    1243    1244    1245    1620    1621    1622    1623    1638    1639    1640    1641    1642    1643    1644    1645    1873    4066    4078    4040    4024

4000 SERIES

4000    4001    4002    4006    4007    4008    4009    4010    4011    4012    4013    4014    4015    4016    4017    4018    4019    4020    4021    4022    4023    4024    4025    4026    4027    4028    4029    4030    4031    4032    4033    4034    4035    4036    4038    4040    4041    4042    4043    4044    4048    4049    4050    4051    4052    4053    4063    4066    4067    4068    4069    4070    4071    4072    4073    4075    4076    4077    4078    4081    4082    4085    4086    4093    4094    4095    4096    4097    4098    4099    4106    4160    4161    4162    4163    4174    4175    4192    4193    4194    4316    4351    4352    4353    4054    4055    4056    4060

4500 SERLES

4501    4502    4503    4504    4506    4508    4510    4511    4512    4513    4514    4515    4516    4518    4519    4520    4522    4526    4527    4528    4529    4530    4531    4532    4538    4539    4543    4544    4547    4548    4551    4554    4555    4556    4557    4558    4560    4561    4566    4572    4580    4582    4583    4584    4585    4590    4597    4598    4599    4724

40000 SERIES

40002   40004   40008   40010   40011   40020   40021   40027   40032   40042   40051   40074   40101   40105   40106   40108   40109   40147   40148   40151   40157   40158   40160   40161   40162   40163   40164   40166   40174   40175   40182   40192   40193   40194   40240   40241   40243   40245   40257   40273   40365   40366   40367   40368   40373

40386   40390

T00 SERIES

T069    T082    T090    T093    T095    T097    T112    T214    T215    T216    T217    T331    T333    T340    T341    T342    T453    T458    T460    T570    T574    T576    T578    T690    T693    T694    T698    T699

C00  SERIES

C001   C002    C003    C004    C005    C006    C007    C008    C009 C010   C011    C031    C032    C033    C034    C035    C036    C037

C038   C039    C040    C041    C042    C043    C044    C061    C062

C063   C064    C065    C066    C067    C068    C069    C070    C071

C180   C181    C182    C183    C184    C185    C187    C250    C301

C421   C422    C423    C424    C540    C660     C662   C663    C189

C300   C307    C420    C541    C543    C544

RAM  SERIES

2015   2016    2017     2018    2116     2128     4802    5117    5118

5126   5127    5128     5129    5162     5172     5516    5517    5518 6116   617     6118     6516    6517     7128     7129     8168    8416

8417   8725    9128     2114    2148     2149     4114     4334    5114

5514   6514    7148     7149    7601     8114     8981     2114    2147

5104   5504    6147     6564    7147     7604     8404     2063   2064

2264   2864    4064     4364    5164     5165     5564     5565   5864

6264   7185    7186     7564    8064     8464     8808     8864   1420

1421   1423    2068     2168    2169     5168     5169    62256   6168

7168   7169    7617     9968

EPROM  SERIES

2716       2732     2764     27256    27512    27128

北京无线电仪器厂

010-63165916

13341032626